## Slide 1: Pemantapan mutu laboratorium
Dr. Yekti Hn. Msi Med SpPK
BALABKES JATENG

## Slide 2: Laboratorium Kesehatan (Labkes)
sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau lainnya untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
bagian integral dari pelayanan kesehatan  pelaksanaan berbagai program dan upaya kesehatan
penegakan diagnosis, pemberian pengobatan dan evaluasi hasil pengobatan serta pengambilan keputusan lainnya.
MUTU ???

## Slide 3: Pemantapan mutu laboratorium
Segala usaha yang dituangkan dalam suatu prosedur yang dirancang untuk memantau penampilan suatu laboratorium. Adanya banyak faktor yang perlu diamati atau diawasi karena kemungkinan terjadi penyimpangan, menuntut digunakannya bermacam-macam teknik pengontrolan supaya didapat suatu sistem yang efektif.
Suatu sistem pengontrolan tidak mungkin sepenuhnya sesuai untuk seluruh laboratorium masing-masing laboratorium harus memilih dan menetapkan sistem pengontrolan yang sesuai untuk masing-masing laboratoriumnya

## Slide 4: Macam-macam Pemantapan Mutu
Pemantapan Mutu Internal Suatu sistem pengontrolan yang dilaksanakan oleh laboratorium sendiri untuk memantau dan mengendalikan mutu hasil pemeriksaan setiap hari.
Pemantapan Mutu Eksternal Suatu sistem pengontrolan yang dilaksanakan oleh pihak lain yang umumnya adalah pihak pengawas pemerintah atau profesi.

## Slide 5: Pemantapan mutu internal
Cakupan  bertanggung jawab dalam memantapkan semua kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk mencegah dan mendeteksi adanya suatu kesalahan serta memperbaikinya.
Pengertian pemeriksaan laboratorium mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai sebelum proses pemeriksaan itu sendiri dilaksanakan yaitu dimulai dari tahap pra analitik yang mencakup persiapan pasien, pemberian identitas spesimen, pengambilan dan penampungan spesimen, pengolahan dan penyimpanan spesimen serta transport spesimen, hingga kegiatan pada tahap analitik dan kegiatan pada tahap pasca analitik.

## Slide 6: Kesalahan pada pemeriksaan
Kesalahan teknik Sifat kesalahan disini sudah melekat, selalu ada pada setiap pemeriksaan dan seakan-akan tidak mungkin dapat dihindarkan. Usaha perbaikan jenis kesalahan ini hanya dapat memperkecil kesalahan tetapi tidak mungkin menghilangkannya sama sekali. Kesalahan teknik ini ada 2 macam yaitu : a. Kesalahan acak (Random error) Kesalahan jenis ini menunjukkan tingkat ketelitian (presisi) pemeriksaan. Kesalahan ini akan tampak pada pemeriksaan yang dilakukan berulang pada spesimen yang sama dan hasilnya bervariasi, kadang-kadang lebih besar, kadang-kadang lebih kecil dari nilai seharusnya.
b. Kesalahan sistematik (Systematic error) Kesalahan jenis ini menunjukkan tingkat ketepatan (akurasi) pemeriksaan. Sifat kesalahan ini menjurus ke satu arah. Hasil pemeriksaan selalu lebih besar atau selalu lebih kecil dari nilai seharusnya.

## Slide 7: ….kesalahan pada pemeriksaan
Kesalahan non teknik Kesalahan yang terjadi di luar tahap analitik pemeriksaan. Kesalahan jenis ini dijumpai pada tahap pra analitik atau pasca analitik. Kesalahan ini terbagi atas : a. Kesalahan pengambilan sampel (sampling error) - Persiapan pasien - Pemberian identitas spesimen - Pengambilan dan penampungan spesimen - Pengolahan dan penyimpanan spesimen - Transport spesimen
  b. Kesalahan penghitungan dan penulisan (Clerical error) Pencatatan hasil

## Slide 8: ….kesalahan pada pemeriksaan
Pada waktu bekerja di laboratorium yang harus diperhatikan adalah ketelitian (presisi) dan ketepatan (akurasi) dari suatu pemeriksaan.
Ketelitian diartikan kesesuaian hasil pemeriksaan laboratorium yang diperoleh apabila pemeriksaan dilakukan berulang.
Ketepatan diartikan kesesuaian hasil pemeriksaan laboratorium dengan nilai yang seharusnya.

## Slide 9: ….kesalahan pada pemeriksaan
1. Ketelitian Suatu pemeriksaan umumnya lebih mudah dilihat ketidaktelitian (impresisi) daripada ketelitian (presisi). Impresisi dapat dinyatakan dengan besarnya SD (Standard Deviasi) atau CV (Koefisien variasi). Makin besar SD dan CV makin tidak teliti. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketelitian yaitu : alat, metode pemeriksaan, volume/kadar bahan yang diperiksa, waktu pengulangan dan tenaga pemeriksa.
2. Ketepatan Pada suatu pemeriksaan umumnya dinyatakan ketidaktepatan (inakurasi) daripada ketepatan (akurasi). Inakurasi adalah perbedaan antara nilai yang diperoleh dengan nilai sebenarnya (true value). Ketepatan pemeriksaan terutama dipengaruhi oleh spesifisitas metode pemeriksaan dan kualitas larutan standar. Agar pemeriksaan hasilnya tepat, maka harus dipilih metode pemeriksaan yang memiliki spesifisitas analitis yang tinggi.
3. Uji Ketelitian Hasil laboratorium digunakan untuk menentukan diagnosis, pemantauan pengobatan dan meramalkan prognosis, maka amatlah perlu untuk selalu menjaga mutu hasil pemeriksaan, dalam arti mempunyai tingkat akurasi dan presisi yang dapat dipertanggungjawabkan

## Slide 10: ….kesalahan pada pemeriksaan
4. Ketepatan Pada uji ketepatan ini dipakai serum kontrol yang telah diketahui rentang nilai kontrolnya (assayed). Hasil pemeriksaan uji ketepatan ini dilihat apakah terletak di dalam atau di luar rentang nilai kontrol menurut metode pemeriksaan yang sama. Bila terletak di dalam rentang nilai kontrol, maka dianggap hasil pemeriksaan bahan kontrol masih tepat sehingga dapat dianggap hasil pemeriksaan terhadap spesimen juga tepat. Bila terletak di luar rentang nilai kontrol, dianggap hasil pemeriksaan bahan kontrol tidak tepat sehingga hasil pemeriksaan terhadap spesimen juga dianggap tidak tepat.

## Slide 11: ….kesalahan pada pemeriksaan
Dalam melaksanakan uji ketelitian ini dapat digunakan bahan kontrol assayed atau unassayed. Kegiatan yang harus dilakukan adalam pengujian ini adalah : a. Periode pendahuluan Pada periode ini ditentukan nilai dasar yang merupakan nilai rujukan untuk pemeriksaan selanjutnya. Periode ini umumnya dilakukan baik untuk pemeriksaan kimia klinik, hematologi, imunoserologi maupun kimia lingkungan.
Cara : 1). Periksalah bahan kontrol bersamaan dengan pemeriksaan spesimen setiap hari kerja atau pada hari parameter yang bersangkutan diperiksa sampai mencapai 25 hari kerja. 2). Catat setiap nilai yang diperoleh tiap hari kerja tersebut dalam formulir periode pendahuluan pada kolom x.
3) Setelah diperoleh 25 nilai pemeriksaan, hitung nilai rata-ratanya (mean), standar deviasi (SD). Koefisien variasi (CV), batas peringatan (mean 3 SD. 2 SD dan mean  3 SD.
4). Teliti kembali apakah ada nilai yang melebihi batas mean 5). Nilai mean dan SD yang diperoleh ini dipakai sebagai nilai rujukan Periode kontrol.

## Slide 12: ….kesalahan pada pemeriksaan
b. Periode kontrol Merupakan periode untuk menentukan ketelitian pemeriksaan pada hari tersebut. Prosedur pada periode kontrol ini tergantung dari bidang pemeriksaannya. Untuk pemeriksaan kimia klinik, hematologi dan kimia lingkungan cara dalah sebagai berikut : 1). Periksa bahan kontrol setiap hari kerja atau pada hari parameter yang bersangkutan diperiksa. 2). Catatlah nilai yang diperoleh pada formulir periode kontrol. 3). Hitung penyimpangannya terhadap nilai rujukan dalam satuan S (Standar Deviasi Index) dengan rumus : Xi - mean Satuan SD = --------------- SD 4). Satuan S yang diperoleh di plot pada kertas grafik kontrol. Sumbu X dalam grafik kontrol menunjukkan hari/tanggal pemeriksaan sedangkan sumbu Y menunjukkan satuan S.

## Slide 13: Wesgard Rule Systems
1 – 2 S Satu kontrol diluar nilai mean +/- 2 SD (tidak melampaui +/- 3 SD), merupakan “ketentuan peringatan.”
1 – 3 S Satu kontrol diluar nilai mean +/- 3 SD, merupakan “ketentuan penolakan” yang mencerminkan adanya kesalahan acak.
2 – 2 S Dua kontrol berturut-turut diluar nilai mean +/- 2 SD, atau dua kontrol (berbeda level) berada diluar nilai mean +/- 2 SD merupakan “ketentuan penolakan” yang mencerminkan adanya kesalahan sistematik.
R – 4 S Satu kontrol diluar nilai mean + 2 SD dan satu kontrol lain diluar nilai mean – 2 SD atau dua kontrol berturut-turut + 2 SD kemudian – 2 SD, merupakan “ketentuan penolakan” yang mencerminkan kesalahan acak.
4 – 1 S Empat kontrol berturut diluar nilai mean + 1 SD atau mean – 1 SD, merupakan “ketentuan penolakan” yang mencerminkan kesalahan acak dan sistematik.
10 (x) Sepuluh kontrol berturut pada 1 sisi diatas atau dibawah nilai mean, merupakan “ketentuan penolakan” yang mencerminkan kesalahan sistematik.

## Slide 14
Aturan-aturan kontrol diatas dapat mendeteksi gangguan ketelitian (kesalahan acak) atau gangguan ketepatan (kesalahan sistematik).
Aturan kontrol yng mendeteksi kesalahan acak (random error): 13S’, R4S.
Aturan kontrol yang mendeteksi kesalahan sistematik (systematic error): “22S’, 41S’, 10x’, 13S’
Perlu diingat dalam menjalankan prosedur pemantapan mutu internal dengan sistem Westgard, setiap hari diperiksa 2 bahan kontrol, misalnya kontrol rendah dan kontrol tinggi.

## Slide 15: Cara kerja sistem Westgard
Mula-mula diperhatikan apakah nilai kontrol rendah ataupun kontrol tinggi ada yang melewati batas kontrol 12S’ apabila tidak ada, berarti pemeriksaan kontrol pada hari itu berjalan dengan baik. Hal ini juga berarti semua pemeriksaan pada hari yang sama berjalan dengan baik.
Sebaliknya apabila salah satu kontrol melewati batas kontrol 12S’, diperhatikan adakah aturan kontrol lain yang dilanggar (dilewati batasnya). Apabila ternyata tak ada aturan kontrol yang dilanggar, berarti pemeriksaan pada hari itu baik (in control, accept run).
Apabila ternyata ada aturan kontrol yang dilanggar, maka pemeriksaan pada hari itu mengalami gangguan (out of control, reject run).

## Slide 16
Interpretasi:
- Hari ke 5 Ditolak, berdasarkan 13S
- Hari ke 6 Diterima
- Hari ke 8 Ditolak, berdasarkan 22S
- Hari ke 11 Ditolak, berdasarkan R4S
- Hari ke 13 Diterima
- Hari ke 14 Ditolak, berdasarkan 22S
- Hari ke 17 Ditolak, berdasarkan 41S
- Hari ke 25 Diterima
- Hari ke 27 Ditolak, berdasarkan l0X
- Hari ke 29 Ditolak, berdasarkan 13S atau 22S

## Slide 17: Petunjuk umum mengenai tindakan-tindakan yang diambil apabila grafik pemantapan mutu tidak terkontrol.
Amati sumber kesalahan yang paling mudah terlihat, misalnya: perhitungan, pipet, probe tersumbat.
Ulangi pemeriksaan serum kontrol. Sering kesalahan disebabkan pencemaran tabung reaksi, sample cup, kontrol yang tidak homogen atau faktor lain.
Apabila hasil pengulangan masih buruk, pakai serum kontrol baru. Mungkin saja serum kontrol yang dipakai tidak homogen atau menguap karena lama dalam keadaan terbuka.
Apabila tidak ada perbaikan, amati instrumentasi yang dipakai, apakah pemeliharaan alat (maintenance) telah dilakukan. Bagaimana dengan temperatur inkubator.
Pakai serum kontrol yang diketahui nilainya. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan perbaikan, berarti terdapat kerusakan serum kontrol.
Apabila ada keraguan, pakai serum kontrol kedua yang mempunyai nilai berbeda.
Gunakan standar baru.
Ganti reagen.
Amati setiap langkah/tahap pemeriksaan.

## Slide 18: Contoh: hasil pemeriksaan 20 serum kontrol untuk kolesterol
HARI | SERUM KONTROL
1 | 200
2 | 205
3 | 195
4 | 202
5 | 186
6 | 207
7 | 194
8 | 209
9 | 200
10 | 196
11 | 190
12 | 204
13 | 196
14 | 207
15 | 200
16 | 205
17 | 209
18 | 197
19 | 196
20 | 198

## Slide 19: Contoh kartu kontrol

## Slide 20: ….. Melacak penyimpangan

## Slide 21
….. Melacak penyimpangan
Trend , perubahan akurasi

## Slide 22: CARA MENGATASI PENYIMPANGAN
Analisis serum kontrol baru bersama 2-3 serum pasien
hasil kembali ke area mean ±2SD
Serum kontrol
rusak
Salah
rekonstitusi
Kesalahan
analisis
Probabilitas
(5%)

## Slide 23: CARA MENGATASI PENYIMPANGAN
Hasil tetap di luar mean ±2SD
Gangguan
alat
Kerusakan
lar.standar
Kerusakan reagen

## Slide 24: Pemantapan Mutu Eksternal
Kegiatan periodik yang dilaksanakan oleh pihak luar untuk dapat menilai ketepatan hasil pemeriksaan suatu laboratorium dan membandingkan dengan laboratorium lain yang mempunyai metode pemeriksaan yang sama maupun berbeda.
Pemantapan mutu eksternal merupakan suatu cara untuk memantau ketepatan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh suatu laboratorium dengan cara membandingkan terhadap hasil pemeriksaan laboratorium lain atau terhadap nilai target laboratorium rujukan.
Kegiatan PME dilakukan oleh 4 BBLK (Nasional) dan BLK (Regional) , pds PatKLIn dan ILKI dalam dua siklus pelaksanaan setiap tahunnya.
Bidang yang diselenggarakan antara lain PME Hematologi Kimia Klinik, Urinalisa, Imunologi, Koagulasi, Mikrobiologi, Kimia Kesehatan

## Slide 25: ….pemantapan mutu eksternal
Setiap selesai siklus pemeriksaan serum kontrol ketepatan dari program PME, kemudian dilakukan feed back oleh pihak penyelenggara berupa hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan terhadap nilai target atau nilai laboratorium rujukan dengan kriteria baik, sedang dan buruk dan disertai dengan pemberian sertifikat telah mengikuti PME

## Slide 26
TERIMAKASIH